FT-100A微电脑型粉体密度测定仪

FT-100A粉体密度测试仪是符合USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求及GB/T 5162-2006/ISO3953:1993（金属粉末 振实密度的测定），仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标。，

FT-100A粉体密度测试仪由可调速电机、振动组件、微电脑和微型打印机等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固，操作简单等特点。适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域，是粉体行业振实密度测试的理想仪器。振实密度测试仪的基本工作过程是将粉末量筒固定在机械振动装置上，振动电机带动机械振动装置上下振动，装有粉末的刻度试管随机械振动装置而发生有节拍的振动，随着振动次数的增加，量筒里的粉末逐渐振实，振动次数达到设定的次数后，机械振动装置停止振动，读出刻度试管的体积，根据密度的定义：质量除以体积、从而求出振实后的粉末密度。

FT-100A粉体密度测试仪技术规格：

- 试样重量：≤500.00克；

- 试样体积：≤250.00毫升；

- 单次振动次数：0～99999次（当设定为0次时结果输出为“松装密度”）;

- 电机允许力矩：0.86 N.m；

- 振动频率： 0～300转/分钟（连续可调）；

- 振动幅度：最大14mm，整数1-14mm可调；

- 重复性误差：≤1%；

- 准确性误差：≤1%；

- 输入电源：交流220V(50Hz/60Hz)、40W。

FT-100A粉体密度测试仪测试对象
各种金属粉：如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。
各种非金属粉：如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石 、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、等。
其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等。

样品的测试步骤

1.清洗量筒；2.干燥样品；3.称重并输入样品重量；4.将样品全部装入量筒；

5.完成振动；6.读出并输入体积；7.按“计算”键完成计算；8.打印结果

温馨提示；这些产品您可能感兴趣：

FT-100B实用型振实密度测定仪；

FT-100A微电脑粉体密度测试仪；

FZS4-4经济型振实密度测定仪